便携式化学毒剂报警器

通信协议

2024年7月

北京市北分仪器技术有限责任公司

版 本 说 明

| 版本号 | 简要说明 | 日期 | 更改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 首次建立 | 20240713 | 陈长贵 |
| V0.2 | 增灵敏度选择 | 20240724 | 陈长贵 |
| V0.2 | 状态信息改成一问一答方式。 增更新固件说明 | 20240819 | 陈长贵 |

# 一、核辐射报警单元接口定义

采用RS232通信接口，波特率：115200bps；

上位机的设备地址定义为：1

化学毒剂报警器（下位机）的设备地址定义为：2

# 二、数据帧格式

数据帧格式：以0xAA开头，结束与换行符结尾，数据区长度为数据区的总长度，低字节在前高字节在后。CRC检验为目标地址到数据区结尾，采用CRC16校验方法，分两个字节，低字节在前高字节在后（方法见附录），格式见下表。

| 帧头 | 目标 地址 | 源地址 | 功能码 | 数据区 长度 | 数据区 | CRC校验 | 结束符 | 换行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | n字节 | 2字节 | 0x0D | 0x0A |

# 三、功能码

功能码见下表：

| 序号 | 功能码 | 发送方 | 应答方 | 说明 | 发送方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x01 | 上位机 | 下位机 | 读取下位机状态信息 | 上位机发送、下位机应答 |
| 2 | 0x02 |  |  | 未使用 |  |
| 3 | 0x03 | 上位机 | 下位机 | 清洗命令 | 上位机发送、下位机应答 |
| 4 | 0x04 | 上位机 | 下位机 | 跳过预热 | 上位机发送、下位机应答 |
| 5 | 0x05 | 上位机 | 下位机 | 读取报警库等信息 | 上位机发送、下位机应答 |
| 6 | 0x06 | 上位机 | 下位机 | 选择报警库 | 上位机发送、下位机应答 |
| 7 | 0x07 | 上位机 | 下位机 | 校准命令 | 上位机发送、下位机应答 |
| 8 | 0x08 | 上位机 | 下位机 | 选择灵敏度 | 上位机发送、下位机应答 |

# 四、信息说明

# 1、读取状态信息

（1）上位机发送

发送条件：下位机初始化完成后。

功能码：0x01

数据区长度：0个字节

数据区说明：

eg：AA 02 01 01 00 00 07 05 0D 0A

（2）下位机返回

发送条件：收到上位机命令后。下位机返回状态信息。

功能码：0x01

数据区长度：808个字节

数据区说明：

| 字节顺序 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 仪器状态 | 0：预热中 1：检测中 2：清洁中 |
| 1 | 故障 | 每位代表一个故障，0-无故障，1-故障。 全0 - 无故障 BIT0 – 正高压故障 BIT1 – 负高压故障 BIT2 – 管压故障 BIT3 – 测温故障 BIT4 – 过滤器失效 其它位未定义 |
| 2 | 报警状态 | 报警物质数量 0：未报警 非0：报警物质数量（1-10） |
| 3-6 | 清洁剩余时间（秒） | Uint32型数据，低字节在前（后同）。不在清洁则为0。 |
| 7-26 | 报警物质名称1 | 20字节报警物质名称,UTF8格式，不足20字节填0。无报警填0。 |
| 27-46 | 报警物质名称2 | 同上 |
|  | …… |  |
| 187-206 | 报警物质名称10 | 同上 |
| 207-506 | 正峰谱图数据 | 150个点的谱图数据，每个数据占用2字节，单位（mV），低字节先发送。 |
| 507-806 | 负峰谱图数据 | 同上 |
| 807 | 仪器灵敏度 | 0-高灵敏度， 1-低灵敏度 |

# 2、清洗命令

（1）上位机发送

发送条件：下位机预热完成后。

功能码：0x03

数据区长度：2个字节

数据区说明：

| 字节顺序 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0-1 | 清洗时间（分） | UInt32型数据。 清洗时间大于或等于30，下位机开始清洗。 小于30，下位机停止加热，但会维持清洗状态15分钟以恢复迁移管温度。 |

eg1：AA 02 01 03 02 00 1E 00 85 06 0D 0A

eg2：AA 02 01 03 02 00 00 00 F9 26 0D 0A

（2）下位机返回

发送条件：收到上位机命令后。

功能码：0x03

数据区长度：1个字节

数据区说明：

| 字节顺序 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 清洗时间设置结果 | 0-设置正确 1-设置错误 |

# eg：AA 01 02 03 01 00 00 CF AD 0D 0A

# 3、跳过预热

（1）上位机发送

发送条件：下位机初始化完成后。

功能码：0x04

数据区长度：0个字节

数据区说明：

eg：AA 02 01 04 00 00 F7 EE 0D 0A

（2）下位机返回

发送条件：收到上位机命令后。

功能码：0x04

数据区长度：1个字节

数据区说明：

| 字节顺序 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 执行结果 | 0-正确 1-错误 |

eg：AA 01 02 04 01 00 00 E2 FC 0D 0A

# 4、读取报警库信息

（1）上位机发送

发送条件：下位机初始化完成后。

功能码：0x05

数据区长度：0个字节

数据区说明：

eg：AA 02 01 05 00 00 C7 D9 0D 0A

（2）下位机返回

发送条件：收到上位机命令后。

功能码：0x05

数据区长度：102个字节

数据区说明：

| 字节顺序 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 报警库总数量 | 取值1-5 |
| 1 | 当前库 | 低5位每位代表一个库，BIT0对应1号库 0-该库没选中 1-该库选中 |
| 2-21 | 1号库名称 | 20字节，UTF8格式，不足20字节填0 |
| 22-41 | 2号库名称 | 同上 |
| 42-61 | 3号库名称 | 同上 |
| 62-81 | 4号库名称 | 同上 |
| 92-101 | 5号库名称 | 同上 |

# 5、选择报警库

（1）上位机发送

发送条件：下位机初始化完成后。

功能码：0x06

数据区长度：1个字节

数据区说明：

| 字节顺序 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 当前库 | 低5位每位代表一个库，BIT0对应1号库 0-该库没选中 1-该库选中 |

# eg：AA 02 01 06 01 00 03 DB 01 0D 0A

（2）下位机返回

发送条件：收到上位机命令后。

功能码：0x06

数据区长度：1个字节

数据区说明：

| 字节顺序 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 执行结果 | 0-正确 1-错误 |

# eg：AA 01 02 06 01 00 00 8A 11 0D 0A

# 6、校准命令

（1）上位机发送

发送条件：下位机初始化完成后。

功能码：0x07

数据区长度：0个字节

数据区说明：

eg：AA 02 01 07 00 00 A7 B7 0D 0A

（2）下位机返回

发送条件：收到上位机命令后。

功能码：0x07

数据区长度：1个字节

数据区说明：

| 字节顺序 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 执行结果 | 0-正确 1-错误 |

eg：AA 01 02 07 01 00 01 1F 77 0D 0A

# 7、选择灵敏度

（1）上位机发送

发送条件：下位机初始化完成后。

功能码：0x08

数据区长度：1个字节

数据区说明：

| 字节顺序 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 灵敏度选择 | 0-高灵敏度 1-低灵敏度 |

eg：AA 02 01 08 01 00 00 E2 93 0D 0A

（2）下位机返回

发送条件：收到上位机命令后。

功能码：0x08

数据区长度：1个字节

数据区说明：

| 字节顺序 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 执行结果 | 0-正确 1-错误 |

eg：AA 01 02 08 01 00 00 D0 B3 0D 0A

附录1

# CRC16 算法实现代码

uint32_t g_crc = 0x00;

uint32_t CRCBuffer(unsigned char *buffer, unsigned int  len)

{

int i,k;

g_crc = 0x00;

for (k=1;k<=len;k++)   //帧头不算，从第二个字节开始计算

{

g_crc = g_crc ^ (buffer[k]<<8);

for(i=0;i<8;i++)

{

if(g_crc & 0x8000)

{

g_crc = (g_crc<<1)^0x1021;

}

else

{

g_crc <<=1;

}

}

}

return (g_crc&0xFFFF); }

注:

crc函数参考自其他协议。经验证，具体使用方法为buffer指针指向收到或发送数据的首字节，len为收到或发送数据长度减5。

附录2

# 下位机固件更新方法

1. 打开测试软件，选择串口号，并点击“联机”。

2. 点击“打开文件”，选择需要下载的bin文件。所选bin文件路径会显示在文本框内。

3. 报警器主机关机，点击“程序擦除”按钮，弹出提示对话框。

4. 报警器主机加电，并在加电后的3秒内点击上图对话框的“确定”按钮擦除原固件。

5. 等待“发送文件”按钮有效后，点击“发送文件”按钮。状态栏将会显示发送进度。

6.发送完成后报警器会自动重启，可通过菜单设备信息查看更新后的软件版本。

如果显示发送失败，可将报警器断电后再次尝试。